ПАСПОРТИЗАТОР СКГ-02-03 ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В НЕВОЗВРАТНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

3)Алексеев С.В., 1)Даниленко В.Н., 3)Иванов А.И., 1)Ковальский Е.А., 2) Кувыкин И.В., 1)Немков А.А., 3)Прохоров А.В., 3)Пугачев А.Н., 3)Савин В.М., 3)Синицкий Д.В., 1)СуворовД.А., 1) Соловьева С.Л., 3)Чернихов А.В., 1)Юферов А.Ю.

(1)ООО «ЛСРМ», Зеленоград, 2)ВНИИФТРИ п.Менделеево, 3)ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ»)

В НПЦ «АСПЕКТ» разработана установка паспортизации СКГ-02-03, предназначенная для определения класса РАО, упакованных в контейнеры 
НЗК-150-1,5П. Установка СКГ-02-03 представляет собой измерительный комплекс, состоящий из электронных платформенных весов, четырёх гамма-спектрометрических трактов со сцинтилляционными детекторами, двух гамма-дозиметрических датчиков, опорно-поворотного устройства для размещения контейнера 
НЗК-150-1,5П весом 7,3 тонны, удалённого АРМ оператора c установленной рабочей программой Diogen III и нескольких видеокамер.

Установка будет использоваться для измерения среднеактивных РАО. При проектировании этой установки учитывалось, что нахождение персонала в зоне измерения  контейнера НЗК с РАО нежелательно, поэтому все операции установки автоматизированы: позиционирование калибровочных источников, ослабляющих фильтров, процесс измерения и т.п.

Для измерения контейнер с отходами помещается на опорно-поворотное устройство. Опорно-поворотное устройство фиксирует НЗК последовательно в четырёх положениях с разницей в 90º, в которых боковые грани  НЗК параллельны плоскости, проходящей через геометрические центры сцинтилляционных детекторов. В каждом положении производится измерение контейнера спектрометрическими устройствами и дозовыми датчиками.

Устройства детектирования размещаются в коллиматорах, установленных попарно в двух стойках таким образом, чтобы обеспечить контроль всей стороны контейнера с перекрытием контролируемых зон. В качестве спектрометрических устройств могут быть использованы устройства детектирования на основе сцинтилляторов NaI(Tl) или LaBr3(Ce) с различными размерами кристаллов; размер и тип сцинтилляторов должны выбираться исходя из категорий контролируемых РАО.

Дозовые датчики устанавливаются на расстояниях 10 см и 1 м от стенки контейнера. Ближний к контейнеру дозовый датчик на время замены или поворота контейнера автоматически отводится в сторону во избежание его повреждения.

Таким образом, после измерения контейнера с четырёх сторон программное обеспечение установки будет иметь матрицу из 16 спектров для обработки и усреднения результатов, а также показания мощностей доз с четырёх сторон контейнера на двух расстояниях.

Программное обеспечение установки Diogen III является функциональным преемником других программ семейства. С его помощью осуществляется автоматическое управление всеми узлами установки, обработка спектров методами программного комплекса SpectraLine, сохранение спектров и результатов обработки в базе данных с удаленным доступом. В Diogen III внедрены алгоритмы обработки спектров для случая неравномерного распределения активности по образцу. На первом этапе расчет активности ведется в предположении ее равномерного распределения. При обнаружении неравномерности в распределении активности расчет ведется по методике, представленной в докладе [1], путем совместной обработки спектров, измеренных в разных точках. Проведены как модельные эксперименты по верификации расчетов, так и реальные эксперименты с использованием источников на основе  KCl.

[1] В.Н.Даниленко, Е.А.Ковальский,  И.В.Кувыкин, Ю.В.Скубо, С.Ю.Федоровский, А.Ю. Юферов «Гамма-спектрометрические измерения активности больших объектов в случае ее неоднородного распределения» – сборник материалов XII Международного совещания "Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии" ППСР-2011, Санкт-Петербург, 10-14 сентября 2011 г., с. 75-76, ftp://srv.lsrm.ru/Publications/lsrm_gamma.pdf.